Разработка медицинского силиконового пояса для проведения дифференциальной электроимпедансной томографии

Введение

Под ЭИТ принято понимать методику визуализации пространственного распределения электрического импеданса внутри объекта по результатам неинвазивных электрических измерений.

Реконструкция изображения возможна благодаря значениям электрического потенциала, получаемого с поверхности объекта при пропускании через него тока.

Метод электроимпедансной томографии зарекомендовал себя в области медицинских измерений различных показателей, в том числе и для получения картины поперечных сечений тела человека за счет взаимоисключающих показателей электропроводности последовательно сразу из нескольких источников вокруг исследуемого сечения.

На сегодняшний день, медицинские учреждения нуждаются в приборах, которые могли бы динамически отображать показания изменения параметров, отвечающих за основное жизнеобеспечение организма, преимущественно легких.  У 10% пациентов, поступающих в реанимацию, развивается острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), смертность от которого составляет 30-40%.

Аппараты искусственной вентиляции легких могут вызвать вентиляторо-индуцированные повреждения, которые в последствие и могут стать причиной ОРДС. Благодаря аппарату дифференциальной ЭИТ возможен динамический анализ параметров насыщения и нагрузки на легкие в реальном времени. Становится возможным контроль и настройка таких параметров ИВЛ, которые нанесут наименьший вред пациенту в ходе его лечения.

Общий Принцип действия ЭИТ представлен на рисунке 1:

Рисунок 1- Пояс для ЭИТ с системой электродов с условным обозначением измеряемых легких и блока УЭИТ

Блок УЭИТ (устройство электроимпеданской томографии) поочередно на каждый из электродов подает высокочастотный ток малой амплитуды. В этот момент электрод n является передатчиком электрического воздействия, а остальные электроды приемниками. В зависимости от импеданса тканей, которые располагаются на пути от передатчика к приемникам, возникают разности потенциалов , которые, проходя по ОШПИ (общая шина передачи информации,) регистрируются УЭИТ для дальнейшей математической обработки и получения параметра насыщения и осуществления визуализации легких в реальном времени.

Целью работы является оценка качества трехмерной модели, полученной при измерении проводимости грудной полости с помощью разработанной электродной системы.

Обзор устройств аналогичного назначения

В таблице 1 один приведена классификация существующих решений электродных поясов для ЭИТ:

Таблица 1- Классификация электродных систем

| Значение показателя | Возможность применения в клинической практике | Значение показателя | Возможность применения в клинической практике |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродные системы для двумерной ЭИТ |  | Электродные системы для трехмерной ЭИТ |  |
| Вид электродного пояса (ЭП) |  |  |  |
| Физический электродный пояс | Применяется | Физический электродный пояс | Применяется |
| Отдельные электроды | Применяется | Отдельные электроды | Применяется |
| Тип электродов |  |  |  |
| Многоразовые электроды | Применяется | Многоразовые электроды | Применяется |
| Одноразовые электроны | Применяется | Одноразовые электроды | Применяется |
| Число электродов |  |  |  |
| До 16 | Возможно применение | До 16 | Возможно применение |
| От 16 до 32 | Применяется | От 16 до 32 | Применяется |
| Более 32 | Применяется | Более 32 | Возможно применение |
| Число поясов |  |  |  |
| 1 пояс | Применяется | 1 пояс | Применяется |
|  |  | Более 1-го пояса | Возможно применение |
| Форма и конструкция многоразовых электродов |  |  |  |
| Электроды Ag/AgCl | Применяется | Электроды Ag/AgCl | Возможно применение |
| Зажимы типа «крокодил» | Возможно применение | Зажимы типа «крокодил» | Возможно применение |
| Бронзовые многоточечные электроды | Возможно применение | Бронзовые многоточечные электроды | Возможно применение |
| Электроды с никелевым покрытием | Применяется | Электроды с никелевым покрытием | Применяется |
| Иглы 12-го калибра | Возможно применение | Иглы 12-го калибра | Применяется |
| Форма и конструкция одноразовых электродов |  |  |  |
| На основе полиуретана или жидкого геля | Применяется | На основе полиуретана или жидкого геля | Применяется |
| На основе твердого гидрогеля | Применяется | На основе твердого гидрогеля | Применяется |
| Степень инвазивности электродов |  |  |  |
| Инвазивные | Возможно применение | Инвазивные | Возможно применение |
| Неинвазивные | Применяется | Неинвазивные | Применяется |
| Геометрические размеры электродов |  |  |  |
| Малые (до 7 мм) | Возможно применение | Малые (до 7 мм) | Возможно применение |
| Средние (от 7 до 15 мм) | Применяется | Средние (от 7 до 15 мм) | Применяется |
| Большие (больше 15 мм) | Применяется | Большие (больше 15 мм) | Применяется |

Исходя из представленных в таблице 1 данных можно судить о разнообразии существующий решений электродных поясов для дифференциальной ЭИТ. Сузим область разрабатываемого решения пояса опираясь на вышеперечисленные категориальные перечни. Результат выбора критериев представили в таблице 2:

Таблица 2- Перечень характеристик разрабатываемых промежуточного и основного решений:

| Показатель | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
| Вид ЭП | Однокаскадная система, Физический электродный пояс | Многокаскадная система, Физический электродный пояс |
| Тип электродов | Многоразовые электроды | Многоразовые электроды |
| Число электродов | 16 | 163 |
| Число каскадов | 1 | 3 |
| Форма и конструкция электродов | Электроды Ag/AgCl | Электроды Ag/AgCl |
| Материал и форма электродного пояса | Силиконовый, имеет прямоугольное сечение с вырезами под электрод и его элемент крепежа | Силиконовый, имеет прямоугольное сечение, высота которого зависит от количества каскадов, с вырезами под электрод и его элемент крепежа |
| Степень инвазивности | неинвазивный | неинвазивный |
| Геометрические размеры электродов | Большие (больше 15 мм) | Большие (больше 15 мм) |

При явно определенных значениях показателей электродного пояса возможно составление требований к разрабатываемому поясу.

Требования

Механические свойства пояса должны обеспечивать такую прижимную силу, при которой будет достигаться хороший контакт всех электродов с поверхностью тела человека и при этом не допускать передавливания затронутых участков тела.

- Крепеж пояса должен быть доступным мед. персоналу, плотно фиксироваться в застегнутом положении и при необходимости легко расстегиваться;

- Материалы, применяемые в поясе, должны соответствовать

ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010;

- Показатели надежности системы должна быть обеспечены в соответствии с ГОСТ 27.002-89 в численном эквиваленте не менее ХХХ;

Показатели надежности будут складываться из следующих единичных показателей надежности:

- Хорошего контакта;

- Плотности прилегания;

- Крепление пояса для ЭИТ;

- Процесса инжектирования.

- Процесс наложения, снятия, дезинфекции пояса для ЭИТ не должны вызывать у мед. персонала затруднений;

- Основное требование, реализующее достижение поставленной цели описано в разделе клинических испытаний.

Для проверки качества и работоспособности выдвинутого многокаскадного силиконового пояса для ЭИТ была реализована часть конструкции, а именно 16 электродная однокаскадная система.

Общий Алгоритм технического изготовления пояса

На рисунке 1 представлен общий алгоритм изготовления электродной системы пояса(ов) для ЭИТ:

Рисунок 1-Общий алгоритм изготовления пояса для ЭИТ

Первоначально, согласно выдвинутым требованиям, формируется общая картина изделия, относительно которой строится эскиз. Эскиз должен в себе содержать общий вид конструкции и описывать часть принципа ее действия. На рисунке 2 представлена общая схема, которая является логическим продолжением эскиза, иначе говоря схема, объединяющая эскиз и функциональную составляющую изделия:

Рисунок 2-Общая схема многокаскадного пояса с системой электродов, подключенных к УЭИТ, где

ФУ-Фиксирующее устройство;

LФУ- параметр длины первой части фиксирующего устройства;

LAR- параметр длины армирования между ФУ и силиконовой подложкой пояса;

Электродная система предложенного пояса является многокаскадной и с ее помощью возможно построение трехмерной модели участка заполнения легких.

Силиконовая подложка является общей для всех электродов. Ее фиксация на теле осуществляется с помощью ФУ, которые симметрично расположены по периметру краев пояса. Для распределения нагрузки, которая возникает при растяжении материала используется метод армирования, заключающийся в повышении прочностных характеристик материала, путем добавления в него фермовых конструкций.

А для случая рассмотрения однокаскадного пояса с системой электродов структурная схема выглядит следующим образом:

Рисунок 2-Общая схема однокаскадного пояса с системой электродов, подключенных к УЭИТ

После утверждения эскиза, необходимо создание 3д модели электродной системы, для оценки механических характеристик и дальнейшего вычисления необходимого объема затрачиваемых материалов (рисунок 4-5):

Рисунок 4- Общий вид силиконового пояса для ЭИТ с компонентами и формой в разборе

Рисунок 5- Общий вид силиконового пояса для ЭИТ с компонентами в разрезе

Проектирование было произведено в CAD системе Autodesk Fusion 360. Возможности данного ПО позволяют выполнить расчет механических и геометрических параметров, а также произвести рендеринг, благодаря которому возможно оценить техническую эстетику изделия.

Производится оценка заявленным требованиям, в случае несоответствие, которым весь процесс повторяется.

Основные выражения с помощью которых выполняется уточнение плотности материала:

Первоначально, значение плотности  принимается равным

.

В соответствии с этим, имея расчетное значение объема заливаемой области получим максимальное значение массы , необходимой для заливки:

После этого производим заливку и заново взвешиваем ту часть раствора, которая осталась после заливки. Это будет поправочной массой, с помощью которой возможно будет произвести перерасчет плотности силикона.

Тогда

Исходя из этого,

После процедуры уточнения плотности силикона, приступим к расчету массы раствора:

Тогда, масса комнонентов составит:

После расчета расходных материалов происходит процесс изготовления формы, которая будет служить основой для заливки силиконовой подложки (рисунок 7)

Рисунок 7- Процесс изготовления формы для залития силиконовой подложки

Процесс залития силикона в форму имеет под собой множество особенностей, учитывая которые возможно получить желаемый результат. После получения изделия, оно вновь проходит проверку на соответствие предъявленным требованиям и в случае соответствия получается готовое изделие.

При выполнении технической реализации необходимо учитывать применяемые материалы и инструменты. Их перечень представлен на рисунке 8:

Рисунок 8- схема, описывающая требуемое оборудование и затрачиваемые материалы для изготовления изделия

Рассмотрим компоненты (рисунок 8), необходимые в ходе изготовления силиконовой подложки:

- Шпатель необходимый для выравнивания поверхностей создаваемой формы для залития силиконовой подложки

- компьютер, за счет которого выполняется этап проектирования трехмерной модели

- лопатка для перемешивания в целях получения однорочной массы между двумя реагирующими компонентами силикона

- Канцелярский нож

В качестве компонента основы электродной системы был выбран заливочный силикон на платиновой основе. Его выбор основан на показателях механических и химических характеристиках материала: критерий по Шору, прочность, гиппоалергенность.

Клинические испытания

Основной задачей, ради которой были проделаны все вышенаписанные шаги является проведение клинический испытаний полученной электродной системы, а именно сравнение с другими электродными системами  таких показателей как: процент достоверности, уровень шума, качество получаемого среза(для однокаскадной системы) и качество полученной объемной модели легких (для многокаскадной системы).

Первоначально проведем испытания для однокаскадной системы, чтобы убедиться в рациональности проделанной работы и удостоверится в работоспособности системы.